OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska do optycznego pomiaru in- situ oraz post-growth       prędkości wzrostu tellurku kadmowo- rtęciowego warstw epitaksjalnych hodowanych w technologii MOCVD w siedzibie Zamawiającego zgodnego ze specyfikacją zawartą w punkcie 5 oraz szkolenie rozruchowe pracowników zgodnie z listą zawartą w punkcie 2.

Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni serwis:

  - gwarancja będzie udzielona na okres: minimum 24      miesięcy      od daty dostawy potwierdzonej protokołem odbioru,

  - Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji:

- czas przystąpienia do naprawy nastąpi maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki,

  - Wykonawca zapewni dożywotni odpłatny serwis pogwarancyjny oraz dostęp do części zapasowych,

  - Wykonawca zapewni wsparcie telefoniczne i e-mailowe w przeciągu 8 godzin od zgłoszenia usterki, w dni robocze;

  - Wykonawca zapewni płatny serwis pogwarancyjny maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych (czas przystąpienia do naprawy) od momentu zgłoszenia usterki,

  - Wykonawca zapewni dożywotnie wsparcie techniczne obejmujące bezpłatne aktualizacje i możliwość rozbudowy urządzenia.

Dodatkowo Wykonawca zapewni zgodność towaru z deklaracją CE - dokumentem wystawianym przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiącym wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej.

- Zakres przedmiotu zamówienia

- Dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska do optycznego pomiaru in- situ prędkości wzrostu HgCdTe w technologii MOCVD zawierającego:

  - Urządzenie z dwoma źródłami laserowymi do optycznego pomiaru in- situ

    - Wzrostu grubych warstw CdTe

    - Prędkości wzrostu Hg1-xCdxTe na bazie zmian reflektancji warstw osadzanych metodą IMP

  - Oprogramowanie do obsługi stanowiska i do analizy wyników pomiarów

  - Instalację i kalibrację urządzeń pomiarowych

  - Szkolenie rozruchowe z obsługi stanowiska przeprowadzone w siedzibie Vigo System S.A.

- Wizyta przedstawiciela Wykonawcy  w okresie gwarancyjnym w celu okresowej           kalibracji      stanowiska do optycznego pomiaru in- situ prędkości wzrostu tellurku kadmowo- rtęciowego w technologii MOCVD do wymagań zamawiającego z udziałem operatorów.

- Kryteria oceny

Oferty oceniane będą wg skali punktowej z maksymalną liczbą punktów wynoszącą 100.

| Kryterium | Maksymalna ilość punktów (S) | Metoda przyznawania punktów |
| --- | --- | --- |
| Cena netto (P) | 100 | S x Pmin/Pi |

Gdzie:

- Pi to odpowiednio cena netto dostawy zamawianego urządzenia wraz z dostawą montażem i szkoleniem rozruchowym pracowników z obsługi - dla danej przedłożonej oferty

- Pmin to odpowiednio minimalna cena netto dostawy zamawianego urządzenia  wraz z dostawą montażem i szkoleniem rozruchowym  pracowników z obsługi spośród wszystkich przedłożonych ofert

Końcowa punktacja zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku (zaokrąglając od „5” w górę).

- Termin dostawy

Realizacja dostawy nastąpi w terminie do 16 tygodni od podpisania umowy.

- Specyfikacja techniczna

| Nazwa urządzenia: Stanowisko do optycznego pomiaru in- situ prędkości wzrostu tellurku kadmowo rtęciowego |  |
| --- | --- |
| Podzespół | Parametr/Funkcja |  |
| Optyczny pomiar prędkości wzrostu CdTe | - Układ optyczny wyposażony w laser o promieniowaniu słabo absorbowanym przez CdTe, pozwalający na pomiar grubości warstwy w czasie wzrostu na podstawie analizy interferogramu wiązki odbitej od powierzchni wzrostu epitaksjalnego i od podłoża wzrostu (GaAs) - Oprogramowanie obliczające w czasie rzeczywistym grubości i prędkość wzrostu CdTe w zadanym przez operatora zakresie czasu osadzania - Dokładność pomiaru grubości CdTe nie mniejsza niż 1 % dla warstwy o grubości 1,5 µm |  |
| Optyczny pomiar prędkości wzrostu Hg1-xCdxTe | - Układ optyczny do pomiaru reflektancji warstwy epitaksjalnej podczas jej wzrostu - Oprogramowanie obliczające zawartość kadmu w warstwie Hg1-xCdxTe hodowanej metodą IMP, na podstawie zmian reflektancji warstwy epitaksjalnej podczas wzrostu - Dokładność wyznaczenia stężenia molowego kadmu w warstwie Hg1-xCdxTe nie mniejsza niż ± 0,005 |  |
| Oprogramowanie do analizy pomiarów optycznych | Optymalizacja oprogramowania do wymagań Zamawiającego, w tym min.: - Możliwość porównania pomiarów z różnych procesów epitaksjalnych (w tym in-situ oraz post growth) - Możliwość eksportu wyników pomiarów do plików tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych - Możliwość wyprowadzania powiadomień dla określonych przez użytkownika mierzonych wartości za pomocą łącza sieciowego - Zapewnienie komunikacji pomiędzy systemem do optycznego pomiaru prędkości wzrostu i komputera sterującego maszyną MOCVD |  |
| Inne | - Pomiar chropowatości powierzchni warstwy - Estymacja prędkości obrotów podłoża podczas procesu |  |
| Komputer | - Komputer z zainstalowanym niezbędnym oprogramowaniem do obsługi urządzenia |  |
| Gwarancja i serwis | - Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji: - - czas przystąpienia do naprawy nastąpi maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki, - Wykonawca zapewni dożywotni odpłatny serwis pogwarancyjny oraz dostęp do części zapasowych, - Wykonawca zapewni wsparcie telefoniczne i e-mailowe w przeciągu 8 godzin od zgłoszenia usterki, w dni robocze, - Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych (czas przystąpienia do naprawy) od momentu zgłoszenia usterki, - Wykonawca zapewni dożywotnie wsparcie techniczne obejmujące bezpłatne aktualizacje i możliwość rozbudowy urządzenia. |  |
| Inne istotne postanowienia | - W ramach instalacji urządzenia Wykonawca przy udziale Zamawiającego dokona oględzin i przeprowadzi niezbędne pomiary i testy mające na celu najlepsze w jego mocy dostosowanie urządzenia do potrzeb Zamawiającego oraz potwierdzenie parametrów opisanych w specyfikacji technicznej ( Dokładność pomiaru grubości CdTe, Dokładność wyznaczenia stężenia molowego kadmu w warstwie Hg1-xCdxTe). - Wykonawca zainstaluje urządzenie w siedzibie Vigo System i niezwłocznie przeprowadzi kalibrację podzespołów, z udziałem wyznaczonych pracowników Vigo System - Wykonawca zapewni zgodność towaru z deklaracją CE. - Urządzenie ma być nowe nie prezentowane na targach, pokazach i innych formach demonstracji - Wykonawca musi dostarczyć instrukcję obsługi w języku polskim lub angielskim |  |

- Dodatkowe informacje

Dostarczone elementy mają być nowe, nieużywane. Mają być zapakowane w taki sposób, aby w czasie transportu jak i składowania nie uległy uszkodzeniu. Wykonawca w ramach dostawy ponosi wszelkie koszty ubezpieczenia i transportu do siedziby Zamawiającego. Elementy zostaną sprawdzone pod kątem zgodności ze specyfikacją zawartą w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i w przypadku stwierdzenia niezgodności z parametrami elementy zostaną zwrócone do Dostawcy. Kwestie odpowiedzialności Dostawcy za niezgodność dostarczonego towaru ze specyfikacją techniczną zawartą w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia reguluje Umowa dostawy, która zostanie zawarta pomiędzy Dostawcą, a Zamawiającym.