Załącznik nr 2

[miejscowość], dn. [•] roku

Wykonawca: [Nazwa / adres / sąd rejestrowy / nr KRS / NIP / REGON / osoba kontaktowa / adres e-mail / telefon]

Zamawiający: VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000113394, posiadająca numer NIP: 5270207340, REGON: 010265179, o kapitale zakładowym w wysokości 729.000,00 złotych (w całości wpłaconym)

FORMULARZ OFERTOWY 
DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 27  listopada  2020 NUMER ZOZ-11_20

Ja, niżej podpisany………………………….. [•], działając jako ………………………….. [•] (dalej jako: „Wykonawca”), w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27 listopada 2020 r.  numer ZOZ-11_20 (dalej jako: „Zapytanie Ofertowe”), niniejszym składam ofertę na naświetlarkę - system centrowania masek do fotolitografii UV i nanoimprintu UV struktur półprzewodnikowych oraz wyrównywanie płytek półprzewodnikowych (dalej jako: „Zamówienie”) w celu kompleksowej realizacji przez VIGO System Spółka Akcyjna z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (dalej jako: „Zamawiający”) inwestycji obejmującej budowę i wyposażenie nowego zakładu produkcyjnego detektorów podczerwieni o wyższych parametrach jakościowych (zwiększenie czystości technologicznej, zwiększenie efektywności produkcji, standaryzacja produkcji, osiągnięcie masowej skali produkcji) o docelowej wydajności ok. 100 tys. sztuk detektorów rocznie w ramach projektu „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu "Narażenia" technologii produkcji chipów detekcyjnych” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zgodnie z warunkami Zamówienia zawartymi w Zapytaniu Ofertowym.

Oferowana cena i długość gwarancji dla przedmiotu Zamówienia

Okres gwarancji ……………….miesięcy.

Cena netto: [………………………•] (słownie: [………………………•]

Cena brutto: [………………………•] (słownie: [………………………•]

Wartość podatku VAT: [………………………•] (słownie: [………………………•]

Na powyższą cenę składają się następujące pozycje:

| L.p. | Zakres | Cena netto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [•] | [•] | [•] |

TABELA ZGODNOŚCI:

| L.p. | Podzespół | Parametr/Funkcja | Opis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Układ centrujący | Mechanika centrowania i funkcje ogólne | Mechanika umożliwiająca obsługę i wytrzymałość względem próbek o wielkości co najmniej 150 x 150 mm2 Zakres przesuwów centrowania: X ≥+/-5 mm, Y ≥+/-5 mm , Φ ≥+/-5° dla próbek okrągłych Ruch zmotoryzowany sterowany za pomocą dżojstika proporcjonalnego (oś X-Y- Φ) z łatwo wybieralną prędkością i ruchem krok po kroku z rozdzielczością co najmniej 50 nm. Pozycjonowanie układu zapamiętywana dla każdej receptury System próżni tymczasowej do unieruchomienie próbki podczas wsuwania/ wysuwania Automatyczne ładowanie próbek dla osi Z z minimalnym krokiem co najmniej 1,0 µm Zakres ustawienia separacji między maską a podłożem dla naświetlania/centrowania: co najmniej 300 µm System z zaawansowanym centrowaniem (centrowanie górno- i dolnopowierzchniowe): Automatyczne centrowanie za pomocą systemu rozpoznawania wzoru z automatyczną kontrolą centrowania końcowego w odległości separacji pod naświetlanie (jeżeli dokładność centrowania nie zostanie osiągnięta do wartości zadanej, wyrównanie zostanie skorygowane i ponownie sprawdzone przynajmniej do 10 razy, aż do osiągnięcia zadanej wartości dokładności) |  |
|  |  | Wielkość podłoża/próbki | Dla podłoży o średnicy co najmniej do 150 mm Dla próbek o nieregularnym kształcie o wymiarach co najmniej 10 x 10 mm2 Dla podłoży/próbek o maksymalnej grubości co najmniej 2 mm |  |
|  |  | Stoliki ekspozycyjne (stoliki na próbki) | Nadające się do naświetlania zbliżeniowego i delikatnego kontaktu w połączeniu z uchwytem maski do procesów zbliżeniowych/kontaktowych Odpowiednie do naświetlań dla delikatnego kontaktu w połączeniu z uchwytem maski do procesów kontaktowych Łatwe do wymiany Uchwyt odpowiedni dla elementów o wymiarach min. 10 x 10 mm2 i średnicy do 2". Uchwyty odpowiednie do dwustronnego centrowania (z otworami inspekcyjnymi): Dla płytek o średnicy 3" Dla płytek o średnicy 100 mm Dla płytek o średnicy 150 mm |  |
|  |  | Uchwyty masek | Każdy uchwyt odpowiednio do: Oddolnego montażu Kompensacji klinowatości Z ogranicznikami kołkowymi Z dodatkowym zaciskiem mechanicznym na wypadek awarii systemu próżniowego Łatwej wymiany Co najmniej jeden uchwyt na: Maski od 4"x4" do 7"x7" z otworem ekspozycyjnym dla podłoży o średnicy 3“ Maski 5"x5" i 7"x7" z otworem ekspozycyjnym dla podłoży o średnicy 100 mm Maski 7"x7" z otworem ekspozycyjnym dla podłoży o średnicy 150 mm |  |
|  |  | Kompensacja klinowatości (Wedge Error Compensation, WEC) | Separacja między próbką a maską o minimalnej wielkości kroku 1 µm. System zapewniający równoległość między maską fotolitograficzną a próbką powinien być selektywny: Kompensacji kontaktowej (contact WEC): bezpośrednio między maską a podłożem Bezkontaktowej kompensacji przy zadanej separacji (Non-Contact Gap Setting): WEC ustawiany między maską a stolikiem, aby uniknąć kontaktu z górną powierzchnią płytki. Ustawienie separacji przy zadanej grubości płytki Regulacja równoległości do maski i głowicy WEC z następującą tolerancją (do sprawdzenia przed wysyłką z fabryki Wykonawcy): Max. odchylenie od danych wejściowych: ≦+/- 5 µm Równoległość między maską a podłożem przy centrowaniu oraz separacji: ≦Δ 6 µm Dokładność powtarzalności przy siedmiu pomiarach: ≦Δ 4 µm Konserwacja całego systemu WEC na miejscu Łatwa regulacja ciśnienia/siły WEC |  |
|  |  | Zespół centrowania górnopowierzchniowego (Top side alignment, TSA) | Mikroskop stereoskopowy o rozdzielonych polach obserwacji Obrazowanie przy użyciu cyfrowej kamery HD na monitorze o przekątnej co najmniej 22" Podwójnie zmotoryzowane ustawianie ostrości w celu uchwycenia obrazu celu na masce Rozdzielczość obrazu równa lub lepsza niż 0,8 µm/piksel Obiektyw 5x Min. odległość między polami obserwacji co najmniej 29 mm Zasięg przesuwu w osi Y co najmniej 21 mm Zmotoryzowany przesuwy dla każdej strony sterowane za pomocą dżojstika (oś X-Y-Z) Regulowana prędkość przesuwów Możliwość przesuwu pojedynczego obiektywu między dwoma punktami zapewniająca centrowanie w układzie pojedynczego pola obserwacji Oświetlenie mikroskopu za pomocą źródła światła LED Dokładność centrowania: ≤+/-0,5 µm przy procesie z cienką warstwą emulsji światłoczułej na podłożu krzemowym Rozmiar pola widzenia powinien być rozszerzalny wzglądem wyszukiwanych znaków centrujących (1x, 2x, 4x, 8x) bez wpływu na głębię ostrości |  |
|  |  | Zespół centrowania dolnopowierzchniowego (Bottom side alignment, BSA) | Mikroskop stereoskopowy o rozdzielonych polach obserwacji Obrazowanie przy użyciu cyfrowej kamery HD na monitorze o przekątnej co najmniej 22" Podwójnie zmotoryzowane ustawianie ostrości w celu uchwycenia obrazu celu na masce Rozdzielczość obrazu równa lub lepsza niż 0,8 µm/piksel Obiektyw 5x Zasięg przesuwu w osi Y co najmniej 21 mm Zmotoryzowany przesuwy dla każdej strony sterowane za pomocą dżojstika (oś X-Y-Z) Regulowana prędkość przesuwów Możliwość przesuwu pojedynczego obiektywu między dwoma punktami zapewniająca centrowanie w układzie pojedynczego pola obserwacji Oświetlenie mikroskopu za pomocą źródła światła LED Rozmiar pola widzenia powinien być rozszerzalny wzglądem wyszukiwanych znaków centrujących (1x, 2x, 4x, 8x) bez wpływu na głębię ostrości. Min. odległość separacji ≤15 mm (gdy mikroskop TSA znajduje się w pozycji parkowania) (Min. odległość separacji ≤29 mm, gdy mikroskop TSA znajduje się w pozycji aktywnej) Dokładność centrowania: ≤+/-1,0 µm w procesie z cienką warstwą emulsji światłoczułej na podłożu krzemowym |  |
|  |  | Automatyczne centrowanie | Urządzenie musi być wyposażone w automatyczny tryb centrowania, aby zapewnić zaawansowane możliwości centrowania i zapobiec przesuwaniu się podłoża po procesie centrowania Dokładność ustawienia pomiędzy górną stroną podłoża a dolną stroną maski powinna być równa lub mniejsza niż 0,5 µm (3 sigma). W przypadku symetrycznych znaków centrujących, kodowanie systemu dotyczące znaków centrujących musi być w stanie określić środek samego znaku centrującego, aby uzyskać wysoką dokładność centrowania |  |
| 2 | System naświetlania | Układ naświetlania UV | Szerokopasmowe źródło promieniowania UV oparte na diodach elektroluminescencyjnych (LED) Co najmniej trzy linie spektralne 365 nm (linia i), 405 nm (linia h) i 435 nm (linia g) dostępne w widmie źródła Indywidualnie regulowana intensywność dla każdej linii spektralnej Średnica obszaru ekspozycji co najmniej 150 mm Równomierność światła na średnicy 150 mm ± 2,5% lub lepsza Telecentryczna optyka wykorzystująca elementy optyczne z mikrosoczewkami do wyboru kątów kolimacji i kierunku światła Możliwość szybkiego przełączania kolimacji pomiędzy "konfiguracją dużej separacji naświetlania w modzie naświetlania zbliżeniowego" a "konfiguracją wysokiej rozdzielczości w modzie naświetlania kontaktowego" bez użycia jakichkolwiek narzędzi ręcznych, zmiana w czasie < 1 minuty Funkcja stałej dozy naświetlania (utrzymanie stałego dawkowania naświetlania poprzez regulację czasu ekspozycji i pomiar przez zintegrowany czujnik światła) z powtarzalnością <+/- 1,0% |  |
|  |  | Tryby ekspozycji (naświetlania) | Zbliżeniowy Maksymalna separacja dla ekspozycji zbliżeniowej co najmniej 300 µm. Delikatny kontakt (soft contact) Twardy kontakt (hard contact) Kontakt z użyciem podciśnienia (vacuum contact) Naświetlanie bezmaskowe Naświetlanie strefowe Regulowany czas opóźnienia |  |
| 3 | Nanoimprint | System Nanoimprint | System musi być przygotowany do wykonywania nanoimprintu wzorów o rozmiarach co najmniej 50 nm (nanoimprint), a także mikrowzorów o rozmiarach do co najmniej 1 mm (microimpirnt). System musi być wyposażony w regulator odległości w celu kontroli grubości emulsji światłoczułej podczas microimprintu. Wyposażony w uchwyt na podłoże do nanoimprintów/mikroimprintów Uchwyt do bondowania UV i nanoimprintu |  |
|  |  | Wytwarzanie stempli | Oprzyrządowanie do przygotowania i replikacji stempli pod nanoimprintów/microimprintów. Stemple powinny być przygotowywane osobno, bez wykorzystania systemu centrującego, przy użyciu zewnętrznego narzędzia do produkcji masek i utwardzania promieniowaniem UV, aby zmaksymalizować dostępność do systemu centrującego |  |
|  |  | Oprogramowanie | Oprogramowanie rozbudowane pod procesy nanoimprintu |  |
| 4 | Izolacja drgań | System antywibracyjny | Stół wibroizolacyjny z systemem tłumienia drgań Automatyczna regulacja wysokości Nadający się do pomieszczeń o podwyższonej klasie czystości, co najmniej klasy 1000/ iso6 |  |
| 5 | System sterowania | System typu PC | Interfejs użytkownika kontrolowany przez system Windows 10 lub system równoważny Wyjście USB w przedniej części maszyny Połączenie sieciowe Ethernet Co najmniej 22-calowy monitor dotykowy |  |
| 6 | Dodatki |  | Zewnętrzny miernik intensywności promieniowania UV z sondą na długości fali co najmniej 365/405 nm Dwie pary gogli ochronnych przed promieniowaniem UV |  |
| 7 | Dostępne aktualizacje |  | Dostępność oprogramowania do symulacji naświetlania wraz z obliczeniem wszystkich właściwości optycznych ekspozycji (dane wsadowe dostarczane przez dostawcę oprzyrządowania) Możliwość centrowania w podczerwieni (IR) Rozbudowa o centrowanie górnopowierzchniowe z użyciem podczerwieni podawanej od spodu powinna być możliwa na miejscu Oprzyrządowane do bondowania adhezyjnego, układania w stosy przy pomocy UV oraz bondowania fuzyjnego |  |
| 8 | Testowanie | Testy wstępne (Factory Acceptance Test, FAT) | Testy przed odbiorem na miejscu u Wykonawcy lub Producenta na zamówionym systemie Prezentacja otrzymania rozdzielczości 1 µm przy użyciu stolików do naświetlania kontaktowego przy użyciu podciśnienia (vacuum contact) dostarczonych przez Wykonawcę do tego testu Prezentacja możliwości nanoimprintu (przygotowanie stempla i nanoimprint) z zestawem demo Wykonawcy lub Producenta Prezentacja działania systemu |  |
|  |  | Testy akceptacyjne (Site Acceptance Test, SAT) | Testy odbioru końcowego po dostawie i instalacji systemu Prezentacja otrzymania rozdzielczości 1 µm przy użyciu stolików do naświetlania kontaktowego przy użyciu podciśnienia (vacuum contact) dostarczonych przez Wykonawcę do tego testu |  |

Termin związania ofertą

Termin związania niniejszą ofertą wynosi 60 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert określonego w Zapytaniu Ofertowym.

Osoba kontaktowa ze strony Wykonawcy

[•], telefon [•], e-mail [•].

Oświadczenia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Zapytaniem Ofertowym, w tym w szczególności z warunkami realizacji Zamówienia, umową i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz posiada wszelkie informacje konieczne do przygotowania niniejszej oferty i wykonania Zamówienia.

W przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy z Zamawiającym w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Wykonawca podejmuje się wykonania Zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym, zgodnie z wymogami Zapytania Ofertowego, obowiązującymi przepisami i należytą starannością.

Wykonawca oświadcza, że:

oferowany produkt jest całkowicie zgodny ze specyfikacją określoną w opisie przedmiotu zamówienia pkt 1, 2 i 5,

dostarczy produkt w terminie określonym w zapytaniu ofertowym,

udzieli gwarancji i serwisu oraz pozostałe wymogi zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie nr 1  Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego),

Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej oferty stanowią jej integralną część.

Za Wykonawcę:

___________________________

Podpis [•]

Załączniki:

Odpis z KRS Wykonawcy / Odpis z CEIDG Wykonawcy / inny dokument rejestrowy właściwy dla Wykonawcy – zgodnie z Zapytaniem Ofertowym nie starszy niż 3 miesiące od upływu terminu na składanie ofert;

Pełnomocnictwo (jeśli oferta składana jest przez pełnomocnika) Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego;

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań – Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego;

Załącznik nr 6 – wykaz dostaw;

Opis oferowanego produktu;

oświadczenie RODO – Załącznik nr 8 do zapytania ofertowego