OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru UV-VIS-NIR do pomiarów transmisji i odbicia , do siedziby Zamawiającego zgodnego ze specyfikacją zawartą w punkcie 5 oraz szkolenie pracowników zgodnie z listą zawartą w punkcie 2.2.

Dodatkowo w ramach zamówienia Wykonawca udzieli gwarancji i zapewni serwis:

a)	gwarancja będzie udzielona na okres: minimum 24 miesiące od daty dostawy potwierdzonej protokołem odbioru,

b)	Wykonawca zapewni bezpłatny serwis na czas trwania gwarancji:

czas przystąpienia do naprawy nastąpi maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od

momentu zgłoszenia usterki,

c)	Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny oraz dostęp do części zapasowych, także 2 lata po zaprzestaniu produkcji urządzenia,

d)	Wykonawca zapewni sprzęt zastępczy na czas naprawy dostarczony w ciągu maksymalnie 48 godzin od wizyty konsultanta i stwierdzeniu usterki,

e)	Wykonawca zapewni dożywotnie wsparcie techniczne obejmujące bezpłatne aktualizacje i możliwości rozbudowy urządzenia;

f)	Wykonawca zapewni czas reakcji i dojazdu serwisanta do klienta w ciągu maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia, w dni robocze.

g)	Wykonawca zapewni kalibrację systemu min 2 razy w roku, również po okresie gwarancji.

- Zakres przedmiotu zamówienia

2.1 Podstawowy zakres zastosowań:

I. badanie płytek lub fragmentów płytek z materiałów półprzewodnikowych III-V metodą:

- pomiaru transmisji,

- bezwzględnego pomiaru odbicia kątowego.

II. Dostosowanie do pomiarów próbek w następującej postaci:

- płytki z ciała stałego w kształcie kolistym (wafer) o średnicy do 4cali (100mm) i grubości od 0.1mm do 1mm,

- fragmenty powyższych płytek, najczęściej 1/4 lub 1/2 płytki, a także fragmenty mniejsze do minimum około 7x7mm.

Geometria próbek dotyczy zarówno pomiaru transmisji jak i odbicia.

2.2 Dodatkowo Wykonawca zapewni szkolenie personelu w zakresie obsługi oraz konserwacji urządzenia uwzględniające co najmniej:

a)	uruchomienie,

b)	wykonywanie pomiarów,

f)	identyfikacja wszystkich komponentów stanowiska, zapoznanie z układem mechanicznym, elektrycznym i optycznym,

g)	szkolenie z oprogramowania,

h)	zapoznanie z czynnościami serwisowymi i utrzymania ruchu.

- Kryteria

Oferty oceniane będą wg skali punktowej z maksymalną liczbą punktów wynoszącą 100.

| Kryterium | Maksymalna ilość punktów S | Metoda przyznawania punktów |
| --- | --- | --- |
| Cena (P) | 100 | S x Pmin/Pi |

Gdzie:

- Pi – cena towarów - dla danej przedłożonej oferty

- Pmin - minimalna cena  zamawianych towarów spośród wszystkich przedłożonych ofert

- S – liczba punktów

Końcowa punktacja zostanie wyliczona poprzez zsumowanie składowych cząstkowych, a następnie zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. (zaokrąglając od „5” w górę)

- Termin wykonania zamówienia

8 tygodni od daty podpisania umowy.

- Parametry

| Nazwa towaru | Parametr | Zakres |
| --- | --- | --- |
| Spektrometr UV-VIS-NIR do pomiarów transmisji i odbicia | Zakres spektralny | a) dla transmisji: od 300nm do 3200nm lub szerszy b) dla odbicia: od 250nm do 2800nm lub szerszy. |
|  | Dokładność spektralna | a) w zakresie UV-VIS: < 0,15nm b) w zakresie NIR: < 0,5nm |
|  | Rozdzielczość spektralna | a) w zakresie UV-VIS: < 0,1nm b) w zakresie NIR: < 0,3nm |
|  | Zakres fotometryczny | > 7A |
|  | Dokładność fotometryczna dla 1A | < 0,0004 |
|  | Szum fotometryczny RMS | a) dla 500nm i 4A: <0,002A, b) dla 1500nm i 3A: <0,002A. |
|  | Ilość światła rozproszonego przy pomiarach transmisji | - <0,0002% przy 370nm; metoda 50 mg/L NaNO2) - <0,0004% przy 1420nm; H2O, długość drogi optycznej 1 cm) - <0,001% przy 2365nm; CHCl3, długość drogi optycznej 1 cm) |
|  | Zakres pomiarowy wartości odbicia | 0,1-100% |
|  | Zakres regulacji kąta pomiaru odbicia | od 10° do 60° względem normalnej do powierzchni lub szerszy, co 0.5° lub mniej |
|  | Depolaryzator oraz polaryzatory | Sterowane z poziomu oprogramowania spektrometru |
|  | Jednostka sterująca (komputer PC wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz monitorem 24”) | Procesor: Intel® Core™ i5-8500 (6 Cores/9M B/6T/up to 4.1GHz/65W) – lub równoważny Dysk: 3.5" 1TB 7200rpm SATA Hard Disk Drive RAM: 8GB 1X8GB DDR4 2666MHz UDIMM N on-ECC – lub równoważne napęd: 8x DVD+/-RW 9.5mm Windows 10 – lub równoważne Monitor 24 cale |

- Dodatkowe informacje

Dostarczony towar mają być nowy, nieużywany. Ma być zapakowany w taki sposób, aby w czasie transportu jak i składowania nie uległ uszkodzeniu. Wykonawca w ramach dostawy ponosi wszelkie koszty ubezpieczenia i transportu do siedziby Zamawiającego. Elementy towaru zostaną sprawdzone pod kątem zgodności 
ze specyfikacją zawartą w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i w przypadku stwierdzenia niezgodności z parametrami elementy zostaną zwrócone do Wykonawcy. Kwestie odpowiedzialności Wykonawcy za niezgodność dostarczonego towaru ze specyfikacją techniczną zawartą w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia reguluje Umowa dostawy, która zostanie zawarta pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym.